| 序号 | 参数 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | 八核及以上处理器，CPU主频≥2.6GHz |
| ▲2 | 操作系统 | Android14及以上 |
| ▲3 | 存储 | RAM：≥8GB；ROM：≥128GB，支持Micro SD存储扩展 |
| 4 | 屏幕 | 5.8英寸≤显示屏幕尺寸≤6.2英寸，电容式触摸，支持戴手套/带水触摸；分辨率≥1440×720 |
| 5 | 重量 | ≤290g |
| ▲6 | 电源 | ≥5000mAh锂离子充电电池，电池不借助任何第三方工具可拆卸更换 |
|  |  | 内置备份电功能，开机状态下更换电池设备不需要重新开机，现场提供样机验证 |
| ▲7 | 数据通信接口 | 标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔，为防止药水浸入USB接口，USB接口需标配胶塞，胶塞和机身采用一体化设计，非独立可移除的胶塞，提供样机验证； |
| ▲8 | POGO PIN接口 | 底端配有POGO PIN充电触点，以匹配座充充电触针，方便随用随充。 |
| ▲9 |  | 设备背部提供至少16个pogo pin触点，用于拓展配件 |
| 10 | 防水防尘工业等级 | ≥IP68 |
| 11 | 跌落测试 | 可承受1.8m高处到地面的多次跌落，室温下6个面每面不少于2次跌落， |
| 12 | 扫描引擎 | 1、专业条码解码引擎，支持一维条码和二维条码读取，扫描引擎要求由PDA厂家原厂生产，需提供相关专利证明文件；2、支持GS1条码识别，扫描工具同步支持设置GS1多条码排序功能（提供设备功能截图证明文件） |
| ▲13 |  | 所投产品通过激光产品的安全检测，并提供具有CNAS标识的检测报告复印件，要求投标型号与检测报告中“型号”一致； |
| 14 | 扫描按键 | 同时支持左右两侧实体扫描按键，扫描按键可设置支持唤醒亮屏功能（提供唤醒亮屏功能截图证明文件） |
| 15 | 准心模式 | 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读（需提供功能截图证明） |
| 16 | 拍照 | 前置≥500万像素，后置≥1300万像素 |
| 17 | 手电筒 | 双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房， 为了方便临床使用，手电筒和瞳孔灯要求在机身背面； |
| ▲18 | NFC | 为方便护士快速使用员工卡感应登录护理应用，避免翻转设备寻找NFC感应位置，需支持三面NFC感应（顶部，正面上部，背部上部），提供样机演示 |
| ▲19 | 外壳材质 | 采用白色抑菌材料，抗菌种类大肠杆菌，金黄色葡萄糖球菌，抗菌率≥99%，符合GB/T 31402-2023标准，并提供第三方具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商 |
| 20 | 键盘 | 为便于消毒清洗，设备正面必须为触控按键，不得有实体按键 |
| 21 | 指纹 | 为方便日常使用，采用侧边指纹解锁的方式，不接受背面或正面指纹解锁方式 |
| 22 | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac（2.4G/5G双频），满足国内无线局域网WAPI安全协议标准，并提供第三方具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商； |
| 23 | WWAN | 5G全网通，支持双卡双待 |
| 24 | 通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 |
| 25 | 定位系统 | GPS、GLONASS、北斗、Galilieo |
| 26 | 系统安全设计 | 具有密码验证机制，支持在安装新的APP时需要输入密码方可安装 |
| 27 | 网络安全管理 | 具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，可绑定医院WLAN指定AP，确保设备只能在院内使用 |
| ▲28 | 医疗安全规范 | 设备需同时符合GB 9706.1-2020和YY 9706.102-2021医用电气设备安全通用要求标准，提供第三方检测报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商 |
| ▲29 | 认证 | 投标产品符合电子产品有害物限制使用的要求，提供CQC（中国质量认证中心）出具的认证证书复印件 |
|  |  | CCC |
| ▲30 | 所投设备厂商提供认证 | 1、职业健康安全管理体系认证证书，2、环境管理体系认证证书，3、信息安全管理体系认证证书， 4、提供符合GB/T 27922-2011标准，十星级及以上售后服务认证证书，5、PDA品牌具有国产化能力，提供《信息技术应用创新工作委员会技术活动单位》证书 |
| ▲31 | 设备系统兼容性 | 能无缝对接医院移动护理系统，门诊输液系统，SPD系统，手术麻醉系统，静脉配药系统，重症监护系统，消毒供应管理系统等，产生费用由中标方承担； |